АО «ГРПЗ»-филиал

# Касимовский приборный завод

РОССИЯ, 391330, г. Касимов, Рязанская обл., ул. Индустриальная, 3

Тел.: (49131) 2-48-73, факс: (49131) 2-29-21, E-mail root @ kaspz.ru

СТЕРИЛИЗАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ

ГП-10 МО,20МО,40МО,80МО

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

КИУС.942712.014,-03,-02,-01 ИР

Касимов 2016 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3

1. Устройство и принцип работы .	.	.	.	.	.	3

2. Программирование, калибровка и проверка платы управления и

индикации                                                                                                    4

3. Возможные неисправности и способы их устранения.	.	.	  8

Приложение 1. Стерилизаторы воздушные ГП-10МО,20МО,40МО,80МО.

Схема электрическая принципиальная .	.	.	11,12

Приложение 2. Стерилизатор воздушный ГП-10МО,20МО,40МО,80МО.

Перечень элементов.	.	.	.	.	.	13,14

Приложение 3. Плата управления и индикации.

Схема электрическая принципиальная..	.	.	15

Приложение 4. Плата управления и индикации.

Перечень элементов.	.	.	.	.	.	16-19

2

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция по регулировке (в дальнейшем - инструкция)  предназначена для проведения ремонтных и регулировочных работ.

Техническое обслуживание, ремонт и регулировка стерилизатора должны проводиться специалистами, изучившие настоящую инструкцию и имеющие группу допуска не ниже третьей при работе на электроустановках до 1000 В.

В связи с постоянным усовершенствованием изделий, внесением конструктивных изменений, повышающих надежность и улучшающих условия эксплуатации, возможны незначительные расхождения между конструкцией стерилизатора и настоящей инструкцией.

1 УСТРОЙСТВО ПРИНЦИП РАБОТЫ

1.1	Основными узлами стерилизатора являются: корпус, дверь, блок управления, блок силовой, кожух  и крышка. Корпус, дверь и крышка стерилизатора выполнены из тонколистовой стали.

Внутри корпуса монтируется коробка  и стенка камеры, образующая с коробкой стерилизационную камеру. Крепление стенки камеры к коробке осуществляется четырьмя винтами. Коробка и стенка двери и пространство между корпусом и коробкой заполнены теплоизолятором.

Пространство между коробкой и стенкой камеры образует воздушные каналы, связанные с камерой через перфорацию передней части стенки камеры. В торцевом воздушном канале расположена крыльчатка, установленная на валу электродвигателя  обеспечивающая принудительную циркуляцию воздуха. Электродвигатель закреплен на задней стороне корпуса. В боковых воздушных каналах установлены трубчатые электронагреватели, закрепленные на кронштейне  с помощью скобы и винта.

Удержание двери стерилизатора в закрытом состоянии обеспечивает защелка.

Объекты стерилизации помещают непосредственно на полки. Полки устанавливаются на угольники.

Для доступа к блоку силовому  и блоку управления  необходимо отвернуть винт  и снять крышку. Панель управления  крепится к кожуху  посредством гайки.

Управление процессом стерилизации осуществляется с панели блока управления. Датчик температуры  и термореле, предназначенное для защиты изделий медицинского назначения от перегрева при неисправностях в электрической схеме, размещены в воздушных каналах. Датчик  подключен к блоку управления.

К наружным поверхностям боковых стенок и потолка камеры прикреплены кожухи, образующие воздушную "рубашку" системы охлаждения. К задней стенке корпуса крепится вентилятор системы охлаждения. В верхней части корпуса установлен выхлопной клапан с заслонкой.

В состав принципиальной схемы стерилизатора (см. приложение 1) входят:

– элемент чувствительный термометрический платиновый RК1;

– электронагреватели ЕК1, ЕК2;

– электродвигатели  М1, М2;

– блок управления А1, в состав которого входит плата управления и индикации;

– датчик-реле температуры SK1;

-- выключатель SQ1.

3

Элемент чувствительный термометрический платиновый RК1 выполняет роль датчика температуры, реагирующий на изменение температуры в камере стерилизатора. Электронагреватели ЕК1-ЕК2 предназначены для нагрева воздуха в камере стерилизатора. Электродвигатель М1, вращая крыльчатку, обеспечивает принудительную циркуляцию воздуха в камере. Электровентилятор М2 обеспечивает принудительное охлаждение камеры после окончания времени стерилизации.

Силовая часть блока управления предназначена для коммутации и распределения сетевого напряжения к потребителям электроэнергии в стерилизаторе.

Блок управления А1 предназначен для управления и контроля процесса стерилизации в стерилизаторе.

Блок управления состоит из корпуса, размещаемого на боковой стенке, силовой части и печатной платы управления и индикации.

Расположение органов управления стерилизатором на блоке управления показано на сборочном чертеже платы управлении и индикации (см. приложение).

2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ, КАЛИБРОВКА И ПРОВЕРКА

ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

КИУС.687281.068

Внешний вид стерилизатора и  блока управления представлен на рис.1 и рис 2. На блоке управления расположены следующие элементы:

Индикация:

HL1 –  индикатор достижения заданной температуры стерилизации;

HL2 –  индикатор окончания времени стерилизации;

HL3 –  индикатор выгрузки;

HL4 – индикатор отображения температуры;

HL5 – индикатор отображения времени;

HL5, HL7, HL8 – семисегментные индикаторы;

HL9 ( Cool ) – индикатор включения охлаждения;

HL10 ( Puck ) – индикатор включения активатора;

HL11( Heat ) – индикатор включения нагрева;

HL12 ( Avaria ) – индикатор аварийного состояния.

Органы управления:

SB1 – кнопка «ПУСК/СТОП» запуск и останов выбранной программы;

SB3, SB2 – кнопки «↑» и «↓» - выбор программы стерилизации, установка значений температуры и времени выдержки;

SB4 – кнопка «РЕЖИМ» - выбор режима стерилизации и, возможно, корректировка его параметров.

Разъемы и джамперы:

ХР1 – разъем для подключения к магазину сопротивлений;

ХР7, ХР8 – разъемы для подключения питающего напряжения ~ 220В/50Гц;

ХР2 – разъем для подключения к ПЭВМ;

J1 – джампер Reset (аппаратный сброс микроконтроллера);

J2 – джампер Download (программирование);

J3 – джампер Calib (калибровка).

4

Для проведения работ по регулировке необходимо следующее оборудование:

- ПЭВМ с установленной ОС Windows 9x, программа «Windows Serial Downloader (v6/06)», файл «TSvL_V01.02.HEX»;

- «Кабель №1» - кабель для программирования блоков управления (соединяет последовательный порт СОМ1 ПЭВМ с разъемом ХР2 платы управления и индикации);

- Магазин сопротивлений Р4833;

- «Кабель №2» - кабель для соединения платы индикации с магазином сопротивлений (розетка HU-4, провод МГТФ 0,35 длиной 4х1,0 метра);

- «Кабель №3» - кабель для соединения платы индикации с питанием ~ 220В/50Гц (два соединителя 1-32-09-У3, шнур питания с вилкой);

- Нагрузка – электропатрон с электролампочкой (напряжение ~220В, мощность 45-75Вт, провод МГТФ 0,75 кв. мм длиной 2х0,5 метра с двумя соединителями 1-32-09-У3 и 5-32-09-У3 ГОСТ 25671-83;

- Перемычка – провод МГТФ 0,75 кв. мм длиной 0,1 метра с соединителем 1-32-09-У3, 5-32-09-У3 ГОСТ 25671-83;

- ПЭВМ с установленной ОС Windows 9x, программа «Стерилизатор».

- Для перехода в режим определения калибровочного коэффициента для нижней температуры нажать и удерживать в течении2-х секунд кнопку «РЕЖИМ» (SB4). Индикатор отображения температуры HL4 начинает мигать (с частотой 2 Гц), а на семисегментных индикаторах HL6-HL8 выводится значение температуры.

- Кнопками «↑» и «↓» (SB3 и SB2) выставить на индикаторе значение «25.0» (значение температуры для нижней калибровочной точки), а на магазине сопротивлений установить значение «109,8» Ом. Нажать кнопку «ПУСК/СТОП». На 3 секунды индикатор HL4 перестанет мигать, происходит запись измеренного значения сопротивления в память микроконтроллера и, после кратковременного звукового сигнала, блок управления переходит в состояние «КАЛИБРОВКА».

- Для перехода в режим определения калибровочного коэффициента для верхней температуры нажать кнопку «↑» (SB3), загорится сегмент-точка индикатора HL8. Нажать и удерживать в течении двух секунд кнопку «РЕЖИМ» (SB4). Индикатор отображения температуры HL4 начинает мигать (с частотой 2 ГЦ),  а на семисегментных индикаторах HL6-HL8 выводится значение температуры.

- Кнопками «↑» и «↓» (SB3 и SB2) выставить на индикаторе значение «177» (значение температуры для верхней калибровочной точки), а на магазине сопротивлений установить значение «168,5» Ом. Нажать кнопку «ПУСК/СТОП». На 3 секунды индикатор HL4 перестанет мигать, происходит запись измеренного значения сопротивления в память микроконтроллера и, после кратковременного звукового сигнала, блок управления переходит в состояние «КАЛИБРОВКА». При калибровке плат для ГП-10МО на магазине сопротивлений устанавливать 169,3 Ом, а на индикаторе значение температуры  «175».

- Выключить питание, снять джампер J3. Включить питание, после выполнения режима самодиагностики на семисегментных индикаторах HL6-HL8 блока управления должно быть значение «177» (магазин сопротивлений должен быть подключен и на нем выставлено значение 168,5 Ом). Выставить на магазине сопротивлений значение «109,8» Ом – на индикаторе должно быть отображено значение «25,0» ±0,1. Если это не так, повторить процедуру калибровки.

5

- Нажать кнопку «РЕЖИМ». На семисегментных индикаторах HL6-HL8 попеременно выводятся параметры стерилизации: время выдержки стерилизации (время индицирования 1 секунда, загорается индикатор HL5) и температура (время индицирования 1 секунда, загорается индикатор HL4). Если индицируется только один из параметров программы (вркмя выдержки или температура) повторить процедуру калибровки блока управления (перейти к п.1).

- Выключить питание, отключить кабель №1 от разъема ХР2.

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА

- Установить джампер J3, снять джамперы J1 и J2.

- Подключить кабель №3 к разъемам ХР7,ХР8 блока управления.

- Нажать и удерживать кнопку «РЕЖИМ», включить питание, через 3 секунды после включения питания кнопку «РЕЖИМ» отпустить (джампер J3 установлен). После выполнения режима самодиагностики блок переходит в состояние «Регулировка Яркости». В этом состоянии все светодиоды горят, а семисегментные индикаторы HL6-HL8 отображают текущее обозначение яркости (относительное значение), которое может принимать значения от 0 (самая низкая яркость) до 6 (самая высокая яркость).

- Кнопками «↑» и «↓» (SB3 и SB2) выбрать нужную яркость свечения индикатора (при этом яркость свечения индикатора соответствует отображаемому значению яркости).

- Для сохранения выбранного значения яркости в ПЗУ блока управления нажать кнопку «ПУСК/СТОП». При успешном завершении этой операции раздается кратковременный звуковой сигнал и блок переходит в состояние «КАЛИБРОВКА».

- Выключить питание.

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ РАБОЧИХ ПРОГРАММ СТЕРИЛИЗАЦИИ

И ПРОВЕРКА РАБОТЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

- Снять все джамперы (J1, J2 и J3). Включить питание, после выполнения режима самодиагностики на семисегментных индикаторах HL6-HL8 блока управления отображается текущая температура. Блок управления находится в состоянии ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ.

- Нажать и удерживать в течении 2-х секунд кнопку «РЕЖИМ» (SB4). Индикатор отображения температуры HL4 начинает мигать (с частотой 2 Гц), а на семисегментных индикаторах HL6-HL8 выводится значение температуры выбранной программы стерилизации. Кнопками «↑» и «↓» (SB3 и SB2) выставляем на индикаторе значение «180». Нажать и удерживать в течении 2-х секунд кнопку «РЕЖИМ» (SB4). Индикатор отображения температуры HL4 гаснет, а индикатор отображения времени HL5 начинает мигать (с частотой 2 Гц) и на семисегментных индикаторах HL6-HL8 выводится значение времени выбранной программы стерилизации. Кнопками «↑» и «↓» (SB3 и SB2) выставляем на индикаторе значение «60». Для сохранения введенных значений рабочей программы в памяти нажать кнопку «ПУСК/СТОП».

- Выполнить пункт 2 с параметрами температуры стерилизации «180» и времени «1».

6

На магазине сопротивлений выставляем 110 Ом. Нажать кнопку «ПУСК/СТОП», загораются индикаторы HL10 и HL11. С помощью магазина сопротивлений добиться индицирования температуры «186» (171,5 Ом), загорится индикатор включения охлаждения HL9.

- Магазином выставляем сопротивление соответствующее температуре ~180°С (~168,6 Ом), индикатор включения нагрева HL11 гаснет. Через 4 минуты блок перейдет в режим ОТРАБОТКИ ПРОГРАММЫ. В режиме ОТРАБОТКИ ПРОГРАММЫ на индикаторах HL6-HL8 попеременно отображаются текущая температура и время работы в данном режиме (индикатор HL4 загорается при отображении температуры, а HL5 – при отображении времени, индикатор достижения заданной температуры HL1 постоянно горит). Через 1 минуту блок переходит в режим ВЫГРУЗКА, который сопровождается соответствующим звуковым сигналом и свечением индикатора выгрузки HL3 (индикаторы HL1, HL10, HL11 гаснут), на индикаторах HL6-HL8 текущая температура в камере.

- Нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопка «ПУСК/СТОП», при этом гаснет индикатор HL9 и выключается звуковой сигнал. Выключаем питание.

ПРОВЕРКА СИЛОВОЙ ЧАСТИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

- Разъем ХР1 блока управления (ХР1:3 и ХР1:4) кабелем №2 соединить с магазином сопротивлений. На блоке управления снять перемычки Reset (J1), Download (J2) и Calib (J3).

- К разъемам ХР6 – ХР4, ХР7 – ХР3 подключить электропатроны с лампочками, соединители 5-32-09-У3 ГОСТ 25671-83 подключить на разъемы ХР6 и ХР7. Третью лампочку подключить к разъему ХР9 и соединителю 5-32-09-У3 ГОСТ 25671-83 на разъеме ХР6.

- К разъемам ХР7 и ХР8 блока подключить кабель №3 и подать ~220В. На блоке управления задаем программу со следующими параметрами: температура - 180°С, время – 60 минут. На магазине сопротивлений выставляем 110Ом. Запускаем данную программу кнопкой «ПУСК/СТОП». Одновременно на блоке управления загораются индикаторы HL10, HL11 и две лампочки (ХР3-ХР7, ХР9-ХР6) подключенные к блоку управления.

- На магазине сопротивлений выставляем 180 Ом, при этом гаснут лампочка подключенная к ХР9-ХР6 и светодиод HL11 на блоке управления и загорится подключенный к ХР4-ХР6 (светодиод HL9). Нажимаем и удерживаем в течении 2-х секунд кнопку «ПУСК/СТОП» на блоке управления, при этом гаснут все лампочки. Выключаем питание.

Подключить кабель №3 к разъемам ХР5, ХР6 подать напряжение ~220В, должен загореться светодиод АВАРИЯ  HL12. Отключить питание.

7

3 Возможные неисправности и способы их устранения.

Перечень наиболее возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Для доступа к электронагревателю, крыльчатке и датчику температуры необходимо отвинтить винты крепления обечайки и вынуть её из камеры.

ВНИМАНИЕ! При скачках напряжения в сети питания более (10% от номинального возможен сбой в работе стерилизатора.

8

Рисунок 1 – Стерилизаторы ГП 10-80 МО. Общий вид

1 – корпус;

2 – дверь;

3 – блок управления;

4 – клавиша включения/выключения сети;

5 – заслонка

9

Рисунок 2 – Расположение органов управления на блоке управления стерилизатора

1 – индикатор "ВЫГРУЗКА";

2 – индикатор "ОХЛАЖДЕНИЕ";

3 – индикатор "СТЕРИЛИЗАЦИЯ";

4 – поле включения режима выбора номера программы стерилизации (в режиме программирования - выбор номера изменяемой или вновь программируемой программы);

5,6– поля выбора номера программ стерилизации (в режиме программирования уменьшение/увеличение значения корректируемого разряда);

7 – поле "ПУСК" / "СТОП";

8 – индикатор отображения температуры;

9 – индикатор отображения времени;

10 – информационное табло.

10

Схема стерилизаторов воздушных ГП-10МО, ГП-20МО, ГП-40МО, ГП-80МО

(с принудительным охлаждением)

11

Схема стерилизаторов воздушных ГП-10МО, ГП-20МО, ГП-40МО, ГП-80МО

(без принудительного охлаждения)

12

| Зона | Поз. обоз- начение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 |  | Блок управления КИУС.656131.038-01 | 1 |  |
| А2 |  | Датчик температуры | 1 |  |
|  | RK1 | Элемент чувствительный термометрический |  |  |
|  |  | Платиновый CRZ-2005-100-B-2 | 1 |  |
|  | XS17 | Розетка HU-4 | 1 |  |
|  | M1 | Вентилятор RRL152/0020А19-3030LH-114 | 1 |  |
|  | SQ1 | Выключатель R595, 250V, 15A AC 125/250 |  |  |
|  |  | Neon Lamp | 1 |  |
|  | XP1 | ПВС-ВП-3х1-81-16-3,2 | 1 |  |
|  | XS1-XS10 | Соединитель 1-32-09-У3 ГОСТ 25671-83 | 10 |  |
|  | XS11 | Соединитель 5-32-09-У3 ГОСТ 25671-83 | 1 |  |
|  | XS12-XS23 | Соединитель 1-32-09-У3 ГОСТ 25671-83 | 7 |  |
|  | SK1 | Датчик-реле температуры |  |  |
|  |  | Ту 95-S (235°C,1000mm) | 1 |  |
|  |  | Переменные данные для исполнения |  |  |
|  |  | 6603.00.00.000-03 шифр «ГП-20МО» |  |  |
|  | ЕК1,ЕК2 | Электронагреватель трубчатый |  |  |
|  |  | ТЭН 67,5А 10/0,63 О 110 УХЛ4 | 2 |  |
|  |  | 6603.00.00.000-03 шифр «ГП-20МО» |  |  |
|  | ЕК1-ЕК2 | Электронагреватель трубчатый |  |  |
|  |  | ТЭН 67,5А 10/0,63 О 110 УХЛ4 | 2 |  |
|  |  | 6603.00.00.000-03 шифр «ГП-20МО» |  |  |
|  | ЕК1-ЕК2 | Электронагреватель трубчатый |  |  |
|  |  | ТЭН 109А 10/1,0 О 110 УХЛ4 | 2 |  |
|  |  | 6603.00.00.000-03 шифр «ГП-20МО» |  |  |
|  | ЕК1-ЕК2 | Электронагреватель трубчатый |  |  |
|  |  | ТЭН 32А 10/0,4 О 110 УХЛ4 заказ 119 | 2 |  |

Перечень элементов стерилизаторов воздушных ГП-10МО, ГП-20МО,

ГП-40МО, ГП-80МО (без принудительного охлаждения)

13

| Зона | Поз. обоз- начение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 |  | Блок управления КИУС.656131.038 | 1 |  |
| А2 |  | Датчик температуры | 1 |  |
|  | RK1 | Элемент чувствительный термометрический |  |  |
|  |  | Платиновый CRZ-2005-100-B-2 | 1 |  |
|  | XS17 | Розетка HU-4 | 1 |  |
|  | M1 | Вентилятор RRL152/0020А19-3030LH-114 | 1 |  |
|  | М2 | Электровентилятор RL76/0042 A45-3020L-94 |  |  |
|  |  | Ade 230V-5-Hz | 1 |  |
|  | SQ1 | Выключатель R595, 250V, 15A AC 125/250 |  |  |
|  |  | Neon Lamp | 1 |  |
|  | XP1 | ПВС-ВП-3х1-81-16-3,2 | 1 |  |
|  | XS1-XS10 | Соединитель 1-32-09-У3 ГОСТ 25671-83 | 10 |  |
|  | XS11 | Соединитель 5-32-09-У3 ГОСТ 25671-83 | 1 |  |
|  | XS12-XS23 | Соединитель 1-32-09-У3 ГОСТ 25671-83 | 11 |  |
|  | SK1 | Датчик-реле температуры |  |  |
|  |  | Ту 95-S (235°C,1000mm) | 1 |  |
|  |  | Переменные данные для исполнения |  |  |
|  |  | 6603.00.00.000-03 шифр «ГП-20МО» |  |  |
|  | ЕК1,ЕК2 | Электронагреватель трубчатый |  |  |
|  |  | ТЭН 67,5А 10/0,63 О 110 УХЛ4 | 2 |  |
|  |  | 6603.00.00.000-03 шифр «ГП-20МО» |  |  |
|  | ЕК1-ЕК2 | Электронагреватель трубчатый |  |  |
|  |  | ТЭН 67,5А 10/0,63 О 110 УХЛ4 | 2 |  |
|  |  | 6603.00.00.000-03 шифр «ГП-20МО» |  |  |
|  | ЕК1-ЕК2 | Электронагреватель трубчатый |  |  |
|  |  | ТЭН 109А 10/1,0 О 110 УХЛ4 | 2 |  |
|  |  | 6603.00.00.000-03 шифр «ГП-20МО» |  |  |
|  | ЕК1-ЕК2 | Электронагреватель трубчатый |  |  |
|  |  | ТЭН 32А 10/0,4 О 110 УХЛ4 заказ 119 | 2 |  |

Перечень элементов стерилизаторов воздушных ГП-10МО, ГП-20МО,

ГП-40МО, ГП-80МО (с принудительным охлаждением).

14

# Text boxes

| Наименование неисправностей | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. При нажатии клавиши включения сети в поз.1не светится ее индикация | Нарушение целостности шнура питания Неисправен выключатель | Проверить сетевой шнур Заменить выключатель |
| 2. При нажатие кнопки "I не включается индикация блока управления. | Перегорел предохранительFU1илиFU2 | Заменить предохранитель |
| 3. При нажатие кнопки "ПУСК" идет нагрев стерилизационной камеры, горит запятая в младшем разряде индикатора температуры, а индикатор показывает температуру "300,0" (С. | Обрыв в цепи датчика температуры RК1. | Устранить обрыв в цепи. |
| 4. Показания индикатора температуры не соответствуют истинному значению температуры. | Неисправен датчик температуры RК1. | Заменить датчик температуры. |